## Arkusz1
Paski do glukometrów,płyny kontrolne
Lp | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Kod EAN | nazwa producenta
1 | Paski testujące do oznaczania poziomu glukozy we krwi x 50 sztuk | 550
2 | Płyny kontrolne gwarantujace obsługę glukometrów w czasie trwania umowy | 10
Razem:
Zamawiający oceni czy systemy do oznaczania glukozy spełniają deklarowaną przez Wykonawcę jakość w zakresie oznaczeń glukozy (zgodnośc z normą EN ISO 15197:2015) - analiza na podstawie dostarczonych próbek w ilości 1op do testowania (glukometr i paski) we własnym labolatorium w materiale badanym. Zamawiający wykona 5 oznaczeń.

## Wymagania bezwzględne glukometr
Załacznik nr4 Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania bezwzględne dotyczące pasków
Lp | Parametr | Wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów TAK/NIE
1 | kodowanie | bez
2 | czas pomiaru | maksymalnie 5s
3 | typ krwi | pełna krew kapilarna lub żylna
4 | zakres pomiaru | min. 20–600 mg/dl
5 | zakres hematokrytu | min. 30–55%
6 | wielkość kropli krwi | maks. 1 mikrolitr (μL)
7 | Odczynnik chemiczny | układ enzymatyczny nie zawierający PQQ-GDH (pirolochinolinochinon z dehydrogenazą glukozy)
8 | warunki przechowywania | 10–30°C
9 | automatyczne wysuwanie paska umożliwiający jego bezkontaktowe usunięcie | tak
10 | świadectwo aktualnej normy ISO 15197:2017 | tak
11 | termin ważności pasków po otwarciu fiolki | 6 miesięcy
12 | jednostka pomiaru | mg/dl i mmol/l
Ocena jakości -waga 40%
lp | Parametr oceniany | Zakres | Posiadany zakres
1 | zakres pomiaru glukozy (oceniana jest różnica pomiędzy maksymalnym a minimalnym możliwym do zmierzenia stężeniem) | zakres 581-700 - 5kt. zakres > 700 - 10 pkt.
2 | zakres hematokrytu (oceniana jest różnica pomiędzy maksymalnym a minimalnym zakresem | zakres 26-35% - 5 pkt zakres ≥ 36% - 10 pkt
3 | wielkość kropli krwi | zakres 0,7 - 0,9 µl - 5 pkt zakres ≤ 0,6µl - 10 pkt
4 | pasek z dodatkowym uchwytem umożliwiający ręczne usunięcie paska bez dotyknia miejsca z kroplą krwi w przypadku nie zadziałania systemu automatycznego | paski posiadające uchwyt 10 pkt paski bez dodatkowego uchwytu 0 pkt
Wymagania dotyczace glukometrów
Lp. | glukometry na zasadzie użyczenia w ilości 25 szt spełanijące następujące wymagania:
1 | glukometry kompatybilne z oferowanymi paskami
2 | glukometry nowe, w dostawie z bateriami
3 | glukometry z gwarancją na czas obowiązywania umowy i wymianą na nowy w razie awarii
4 | Oferent zapewni szkolenie dla personelu z zakresu obsługi glukometrów i pasków w zakresie określonym przez zamawiającego
5 | deklaracja zgodności CE

## ocena zgodności z normą EN ISO
Załacznik nr4 Formularz asortymentowo -cenowy
Ocena zgodności z normą EN ISO 15197:2015 wymaga, aby 95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru zawierało się w przedziale obarczonym błędem nie większym niż ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl (≥5,55 mmol/l).
Lp. | nazwa glukometru | wynik pomiaru wykonanego glukometrem | wynik pomiaru wykonanego przez labolatorium | wartość odchylenia w odniesieniu do wyniku pomiaru przez labolatorium w mg/dl i %
1
2
3
4
Średnia wartość odchylenia w % :