L.p	Parametry techniczne	Wymagania graniczne	Parametry / oceniane	Parametry oferowane
1.	System wykrywania nerwów czaszkowych w chirurgii ogólnej	Tak	Brak oceny
2.	Nazwa, typ, model	podać	Brak oceny
3.	Producent	podać	Brak oceny
4.	Nr katalogowy	podać	Brak oceny
5.	Rok produkcji min. / 2018 sprzęt fabrycznie nowy	Tak, podać	Brak oceny
6.	Min. 4-kanały EMG ( 8 – odprowadzeń) do monitorowania nerwów w chirurgii ogólnej	Tak, podać	Brak oceny
7.	Obrazowania potencjałów wolno biegnących i wywołanych EMG	Tak	Brak oceny
8.	Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu	Tak	Brak oceny
10.	Szybkie uruchamianie gotowych programów / - menu min. 10 programów wywoływane 1 klawiszem; / - operacje tarczycy 4 kanałowe;	Tak	Brak oceny
11.	Możliwość doposażenia w funkcje monitorowania splotów nerwowych układu autonomicznego do chirurgii jelita grubego	Tak/Nie	Tak-10pkt / Nie – 0pkt
12.	Wyposażenie min. dwa stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji natężenia min. 25 mA i zakresem regulacji częstotliwości min. 25 Hz. Napięcie stymulacji min. 90V	Tak, podać	Brak oceny
13.	Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym	Tak	Brak oceny
14.	Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG	Tak, podać	Brak oceny
15.	Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy	Tak	Brak oceny
16.	Menu Obsługi w języku polskim	Tak	Brak oceny
17.	Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu	Tak	Brak oceny
18.	Intuicyjna obsługa aparatu – przyciski bryzgoszczelne do szybkiego wyboru podstawowych funkcji	Tak	Brak oceny
19.	Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu	Tak	Brak oceny
20.	Drukowanie raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG, DOC	Tak	Brak oceny
21.	Odseparowanie podłączenia przewodów do odbioru i stymulacji w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru	Tak	Brak oceny
22.	Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł	Tak	Brak oceny
23.	Przewód przyłączeniowy do elektrody z rurki intubacyjnej, dł. min 3m, 4 kanały EMG – 1sztuka	Tak	Brak oceny
24.	Wielorazowa sonda -polarna prosta (dł. robocza 4-6cm, dł. całkowita 14-16cm wraz z przewodem podłączeniowym o dł. 3-4m i kasetą sterylizacyjną – 1 komplet	Tak	Bi- -10pkt / Mono- – 0pkt / polarna
25.	Jednorazowa elektroda min. 4 kanałowa EMG (8 odprowadzeń), naklejana w całości na rurkę intubacyjną PCV i zbrojoną i dwulumenową o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi – 10szt.	Tak	Brak oceny
26.	Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej)	Tak/Nie	Tak-10pkt / Nie – 0pkt
27	Gwarancja min.24 m-cy	Tak	24m-0pkt / 36m-5pkt / 48m-10pkt
28	Okres dostępności części zamiennych-10 lat od daty dostawy	Tak
29	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów w okresie trwania gwarancji (24 m-ce ≥2,36 m-ce ≥3, 48m ≥4 )	Tak
30	Usunięcie usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w terminie do 96 godzin od momentu zgłoszenia.	Tak
31	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	Tak
32	Bezpłatny montaż i uruchomienia urządzenia	Tak
33	Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia	Tak
34	W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę podzespołu na nowy.	Tak

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Prod. / nr. kat. rok produkcji	Ilość	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat [%]	Wartość brutto[zł]
1	Zakup, dostawa montaż i uruchomienie systemu identyfikacji nerwów w chirurgii ogólnej (składającego się z: / -Aparatu+przewód, / -sonda –polarna prosta (dł.robocza 4 -6cm, dł.całkowita 14-16cm wraz z przewodem podłączeniowym o dł.3-4m i kasetą sterylizacyjną, / Elektrody 4-kanałowe , / jednorazowe 1op=10szt		1
				Razem:

……………(miejscowość ),dnia………………….r.
Podpis osoby uprawnionej